## 1.설명
CH0 초음파 레벨센서 캘리브레이션 리포트
2026-07-28 · 펌프 Chemyx ID1(Group A) · 5 mL 주사기(⌀12.45 mm) · HC-SR04 @COM3 CH0 · 3왕복 × 0.3 mL 스텝 = 105점
[1] 이 실험이 무엇인지
시린지 펌프가 주사기 플런저를 0→5→0 mL로 3번 왕복시키면서, 0.3 mL 움직일 때마다 멈추고
초음파 센서가 플런저에 붙은 반사블록까지의 거리(raw, cm)를 측정했습니다.
목적: "거리(cm) ↔ 주사기 안 부피(mL)" 변환식을 만드는 것 = 캘리브레이션.
이 변환식이 있어야 소프트웨어가 센서 값만 보고 "주사기에 몇 mL 남았는지"를 알 수 있습니다.
[2] 용어 사전 — 표와 그래프를 읽기 위한 최소 지식
용어 | 쉬운 설명
raw (cm) | 센서가 잰 반사블록까지의 거리. 플런저가 뒤로 갈수록(흡입) 커집니다.
캘리브레이션 커브 | 부피(mL)와 raw(cm)의 관계 그래프. 이상적이라면 곧은 직선이어야 합니다.
선형 fit | 105개 점에 가장 잘 맞는 직선 하나. 식: 부피 = 기울기 × raw + 절편. 이 파일에선 엑셀 SLOPE/INTERCEPT 함수가 직접 계산합니다(시트2).
잔차 (µL) | (실제 부피) − (직선식이 예측한 부피). 0에 가까울수록 그 지점에서 직선이 잘 맞는다는 뜻.
RMSE | 잔차들의 평균적인 크기. 445 µL = 직선식으로 부피를 읽으면 평균 ±0.45 mL쯤 틀린다는 뜻.
재현성 (스프레드) | 같은 위치를 3사이클 반복했을 때 값이 얼마나 같게 나오나. 작을수록 좋음. 대부분 0.01~0.11 cm(=수십 µL)로 매우 좋음.
왕복차 | 올라갈 때(흡입)와 내려올 때(토출)의 값 차이. 기계 백래시가 있으면 커짐. 여기선 ~0.05 cm로 거의 없음.
쌍안정 | 같은 위치인데 잴 때마다 두 값 중 하나가 랜덤하게 나오는 현상. 센서 빔 안에 반사면이 2개 있어 둘 중 하나를 잡기 때문. 5곳(0.6/0.9/2.7/3.0/3.9 mL)에서 발생 — 시트2에 노란색.
역행 | 부피가 늘었는데 거리값이 줄어드는 물리적으로 불가능한 구간(예: 1.5→1.8 mL). 에코가 다른 반사면으로 갈아탔다는 결정적 증거.
[3] 핵심 결과 — 세 줄 요약
1) 0 mL(완전히 빈 상태)는 ±27 µL로 완벽하게 재현 → "비웠는지 검증" 용도로 즉시 사용 가능.
2) 전구간 위치측정은 현재 ±0.5 mL 수준 — 값은 잘 재현되지만 직선이 아닌 지그재그(계통 오차) + 쌍안정 5곳 때문.
3) 원인은 센서 고장이 아니라 반사면이 2개 보이는 기하 문제. 반사블록을 크고 평평하게 1개만 만들면 ±100 µL급 가능.
[4] 용도별 판정
용도 |  | 판정 | 근거
완전히 비웠는지 검증 (reagent) |  | ◎ 사용 가능(정밀) | 0점이 ±27 µL로 고정, 0.3 mL 잔량과 8σ 이상 분리
잔량 대략 파악 (solvent/run-dry) |  | ○ 마진 ±0.7 mL 두면 가능 | RoboChem 원본 설계 스펙(수백 µL~1 mL '거친 게이트')과 동급
정밀 위치/µL급 검증 |  | △ 반사면 개선 후 | 쌍안정·역행은 소프트웨어 보정 불가 → 물리 개선 필요
[5] 소프트웨어 등록 권장값 (hardware_config.json → Group A)
level_cal_slope = 1.067760 / level_cal_intercept = −9.2382 (0점 앵커: 빈 상태 raw 8.652 cm가 정확히 0 µL가 되도록)
level_empty_gate_ul = 500 / level_samples = 20 / level_policy = "reagent"
[6] 시트 안내
시트2 지점별통계 — 0.3 mL 지점별 요약표 + 오차 막대그래프. 노란 행 = 쌍안정 지점.
시트3 원본데이터 — 105점 전체 + 캘리브레이션 산점도(흡입 파랑/토출 주황/fit 직선). fit 예측·잔차는 엑셀 수식.
시트4 스윕데이터 — 저속 연속 스윕 396표본 + 선그래프. 두 트랙을 넘나드는 톱니가 '반사면 2개'의 직접 증거.

## 2.지점별통계
0.3 mL 지점별 통계 — 요약표
선형 fit (엑셀 SLOPE/INTERCEPT 함수가 시트3 원본에서 직접 계산):
기울기 slope |  |  | 식: 부피(mL) = slope × raw(cm) + intercept
절편 intercept |  |  | 노란 행 = 쌍안정 지점(같은 위치에서 두 값이 번갈아 나옴)
RMSE (µL)
부피 (mL) | raw 평균 (cm) | 재현성: 스프레드 (cm) | 왕복차 up−down (cm) | fit 잔차 (µL) | 해석
0 |  |  |  |  | ★ empty 앵커 — 6회가 0.05 cm 안에 다 들어옴. 가장 신뢰
0.3 |  |  |  |  | 정상 재현(스프레드 ≈ 수십 µL)
0.6 |  |  |  |  | 쌍안정 — 사이클마다 두 값 중 하나로 토글
0.9 |  |  |  |  | 쌍안정 — 사이클마다 두 값 중 하나로 토글
1.2 |  |  |  |  | 정상 재현(스프레드 ≈ 수십 µL)
1.5 |  |  |  |  | 정상 재현(스프레드 ≈ 수십 µL)
1.8 |  |  |  |  | 역행 구간 — 1.5 mL보다 raw가 작음(반사면 갈아탐)
2.1 |  |  |  |  | 정상 재현(스프레드 ≈ 수십 µL)
2.4 |  |  |  |  | 정상 재현(스프레드 ≈ 수십 µL)
2.7 |  |  |  |  | 쌍안정 — 사이클마다 두 값 중 하나로 토글
3 |  |  |  |  | 쌍안정 — 사이클마다 두 값 중 하나로 토글
3.3 |  |  |  |  | 정상 재현(스프레드 ≈ 수십 µL)
3.6 |  |  |  |  | 정상 재현(스프레드 ≈ 수십 µL)
3.9 |  |  |  |  | 쌍안정 — 사이클마다 두 값 중 하나로 토글
4.2 |  |  |  |  | 역행 구간 — 4.5 mL보다 raw가 큼
4.5 |  |  |  |  | 정상 재현(스프레드 ≈ 수십 µL)
4.8 |  |  |  |  | 정상 재현(스프레드 ≈ 수십 µL)
5 |  |  |  |  | 왕복차 없음(토출 방문 없음, 흡입 종점만)

## 3.원본데이터
사이클 | 방향 | 부피(mL) | raw(cm) | fit 예측(mL) | 잔차(µL) | [차트용] 흡입 |  | [차트용] 토출 |  | [차트용] fit 직선
1 | 흡입(up) | 0 | 8.61 |  |  | 부피 | raw | 부피 | raw | 0
1 | 흡입(up) | 0.3 | 9.34 |  |  | 0 | 8.61 | 4.8 | 12.97 | 5
1 | 흡입(up) | 0.6 | 8.61 |  |  | 0.3 | 9.34 | 4.5 | 12.3
1 | 흡입(up) | 0.9 | 9.28 |  |  | 0.6 | 8.61 | 4.2 | 12.97
1 | 흡입(up) | 1.2 | 9.72 |  |  | 0.9 | 9.28 | 3.9 | 11.28
1 | 흡입(up) | 1.5 | 10.29 |  |  | 1.2 | 9.72 | 3.6 | 11.97
1 | 흡입(up) | 1.8 | 9.665 |  |  | 1.5 | 10.29 | 3.3 | 11.28
1 | 흡입(up) | 2.1 | 10.335 |  |  | 1.8 | 9.665 | 3 | 11.96
1 | 흡입(up) | 2.4 | 11.01 |  |  | 2.1 | 10.335 | 2.7 | 10
1 | 흡입(up) | 2.7 | 11.28 |  |  | 2.4 | 11.01 | 2.4 | 11.06
1 | 흡입(up) | 3 | 10.96 |  |  | 2.7 | 11.28 | 2.1 | 10.29
1 | 흡입(up) | 3.3 | 11.39 |  |  | 3 | 10.96 | 1.8 | 9.67
1 | 흡입(up) | 3.6 | 11.97 |  |  | 3.3 | 11.39 | 1.5 | 10.38
1 | 흡입(up) | 3.9 | 11.39 |  |  | 3.6 | 11.97 | 1.2 | 9.665
1 | 흡입(up) | 4.2 | 12.97 |  |  | 3.9 | 11.39 | 0.9 | 9.06
1 | 흡입(up) | 4.5 | 12.3 |  |  | 4.2 | 12.97 | 0.6 | 9.62
1 | 흡입(up) | 4.8 | 12.97 |  |  | 4.5 | 12.3 | 0.3 | 8.995
1 | 흡입(up) | 5 | 12.62 |  |  | 4.8 | 12.97 | 0 | 8.66
1 | 토출(down) | 4.8 | 12.97 |  |  | 5 | 12.62 | 4.8 | 12.97
1 | 토출(down) | 4.5 | 12.3 |  |  | 0 | 8.66 | 4.5 | 12.3
1 | 토출(down) | 4.2 | 12.97 |  |  | 0.3 | 8.995 | 4.2 | 12.97
1 | 토출(down) | 3.9 | 11.28 |  |  | 0.6 | 8.71 | 3.9 | 11.28
1 | 토출(down) | 3.6 | 11.97 |  |  | 0.9 | 9.38 | 3.6 | 11.96
1 | 토출(down) | 3.3 | 11.28 |  |  | 1.2 | 9.62 | 3.3 | 11.28
1 | 토출(down) | 3 | 11.96 |  |  | 1.5 | 10.385 | 3 | 11.95
1 | 토출(down) | 2.7 | 10 |  |  | 1.8 | 9.62 | 2.7 | 11.28
1 | 토출(down) | 2.4 | 11.06 |  |  | 2.1 | 10.29 | 2.4 | 10.96
1 | 토출(down) | 2.1 | 10.29 |  |  | 2.4 | 11.06 | 2.1 | 10.38
1 | 토출(down) | 1.8 | 9.67 |  |  | 2.7 | 10.665 | 1.8 | 9.6
1 | 토출(down) | 1.5 | 10.38 |  |  | 3 | 11 | 1.5 | 10.29
1 | 토출(down) | 1.2 | 9.665 |  |  | 3.3 | 11.39 | 1.2 | 9.665
1 | 토출(down) | 0.9 | 9.06 |  |  | 3.6 | 11.96 | 0.9 | 10.27
1 | 토출(down) | 0.6 | 9.62 |  |  | 3.9 | 11.345 | 0.6 | 9.6
1 | 토출(down) | 0.3 | 8.995 |  |  | 4.2 | 12.97 | 0.3 | 9.04
1 | 토출(down) | 0 | 8.66 |  |  | 4.5 | 12.3 | 0 | 8.66
2 | 흡입(up) | 0 | 8.66 |  |  | 4.8 | 12.97 | 4.8 | 12.97
2 | 흡입(up) | 0.3 | 8.995 |  |  | 5 | 12.64 | 4.5 | 12.3
2 | 흡입(up) | 0.6 | 8.71 |  |  | 0 | 8.66 | 4.2 | 12.97
2 | 흡입(up) | 0.9 | 9.38 |  |  | 0.3 | 8.995 | 3.9 | 11.835
2 | 흡입(up) | 1.2 | 9.62 |  |  | 0.6 | 9.635 | 3.6 | 11.97
2 | 흡입(up) | 1.5 | 10.385 |  |  | 0.9 | 9.28 | 3.3 | 11.29
2 | 흡입(up) | 1.8 | 9.62 |  |  | 1.2 | 9.62 | 3 | 11.95
2 | 흡입(up) | 2.1 | 10.29 |  |  | 1.5 | 10.29 | 2.7 | 11.3
2 | 흡입(up) | 2.4 | 11.06 |  |  | 1.8 | 9.62 | 2.4 | 10.96
2 | 흡입(up) | 2.7 | 10.665 |  |  | 2.1 | 10.335 | 2.1 | 10.29
2 | 흡입(up) | 3 | 11 |  |  | 2.4 | 10.96 | 1.8 | 9.71
2 | 흡입(up) | 3.3 | 11.39 |  |  | 2.7 | 11.28 | 1.5 | 10.34
2 | 흡입(up) | 3.6 | 11.96 |  |  | 3 | 11.95 | 1.2 | 9.62
2 | 흡입(up) | 3.9 | 11.345 |  |  | 3.3 | 11.29 | 0.9 | 9.33
2 | 흡입(up) | 4.2 | 12.97 |  |  | 3.6 | 11.96 | 0.6 | 9.62
2 | 흡입(up) | 4.5 | 12.3 |  |  | 3.9 | 11.28 | 0.3 | 9.04
2 | 흡입(up) | 4.8 | 12.97 |  |  | 4.2 | 13.31 | 0 | 8.66
2 | 흡입(up) | 5 | 12.64 |  |  | 4.5 | 12.3
2 | 토출(down) | 4.8 | 12.97 |  |  | 4.8 | 12.97
2 | 토출(down) | 4.5 | 12.3 |  |  | 5 | 12.62
2 | 토출(down) | 4.2 | 12.97
2 | 토출(down) | 3.9 | 11.28
2 | 토출(down) | 3.6 | 11.96
2 | 토출(down) | 3.3 | 11.28
2 | 토출(down) | 3 | 11.95
2 | 토출(down) | 2.7 | 11.28
2 | 토출(down) | 2.4 | 10.96
2 | 토출(down) | 2.1 | 10.38
2 | 토출(down) | 1.8 | 9.6
2 | 토출(down) | 1.5 | 10.29
2 | 토출(down) | 1.2 | 9.665
2 | 토출(down) | 0.9 | 10.27
2 | 토출(down) | 0.6 | 9.6
2 | 토출(down) | 0.3 | 9.04
2 | 토출(down) | 0 | 8.66
3 | 흡입(up) | 0 | 8.66
3 | 흡입(up) | 0.3 | 8.995
3 | 흡입(up) | 0.6 | 9.635
3 | 흡입(up) | 0.9 | 9.28
3 | 흡입(up) | 1.2 | 9.62
3 | 흡입(up) | 1.5 | 10.29
3 | 흡입(up) | 1.8 | 9.62
3 | 흡입(up) | 2.1 | 10.335
3 | 흡입(up) | 2.4 | 10.96
3 | 흡입(up) | 2.7 | 11.28
3 | 흡입(up) | 3 | 11.95
3 | 흡입(up) | 3.3 | 11.29
3 | 흡입(up) | 3.6 | 11.96
3 | 흡입(up) | 3.9 | 11.28
3 | 흡입(up) | 4.2 | 13.31
3 | 흡입(up) | 4.5 | 12.3
3 | 흡입(up) | 4.8 | 12.97
3 | 흡입(up) | 5 | 12.62
3 | 토출(down) | 4.8 | 12.97
3 | 토출(down) | 4.5 | 12.3
3 | 토출(down) | 4.2 | 12.97
3 | 토출(down) | 3.9 | 11.835
3 | 토출(down) | 3.6 | 11.97
3 | 토출(down) | 3.3 | 11.29
3 | 토출(down) | 3 | 11.95
3 | 토출(down) | 2.7 | 11.3
3 | 토출(down) | 2.4 | 10.96
3 | 토출(down) | 2.1 | 10.29
3 | 토출(down) | 1.8 | 9.71
3 | 토출(down) | 1.5 | 10.34
3 | 토출(down) | 1.2 | 9.62
3 | 토출(down) | 0.9 | 9.33
3 | 토출(down) | 0.6 | 9.62
3 | 토출(down) | 0.3 | 9.04
3 | 토출(down) | 0 | 8.66

## 4.스윕데이터
추정 부피(mL) | raw(cm)
0.004 | 8.71
0.017 | 8.71
0.03 | 8.25
0.043 | 8.35
0.057 | 8.35
0.07 | 8.25
0.083 | 8.37
0.096 | 8.35
0.109 | 8.25
0.123 | 8.35
0.136 | 8.25
0.149 | 8.27
0.162 | 9.38
0.175 | 9.38
0.189 | 9.28
0.202 | 9.28
0.215 | 9.38
0.228 | 9.38
0.241 | 9.28
0.255 | 9.28
0.268 | 9.28
0.281 | 9.06
0.294 | 9.06
0.307 | 8.94
0.321 | 9.06
0.334 | 9.06
0.347 | 8.95
0.36 | 8.94
0.373 | 9.06
0.387 | 9.06
0.4 | 8.95
0.413 | 8.94
0.426 | 9.06
0.44 | 9.06
0.453 | 8.95
0.466 | 9.95
0.479 | 8.71
0.492 | 8.61
0.505 | 8.61
0.519 | 8.71
0.532 | 8.71
0.545 | 8.61
0.558 | 8.71
0.572 | 8.71
0.585 | 8.61
0.598 | 9.62
0.611 | 9.72
0.624 | 9.72
0.638 | 9.71
0.651 | 9.6
0.664 | 9.62
0.677 | 9.71
0.69 | 9.72
0.704 | 9.38
0.717 | 9.28
0.73 | 9.28
0.743 | 9.38
0.756 | 9.38
0.769 | 9.38
0.782 | 9.28
0.795 | 9.31
0.809 | 9.38
0.822 | 9.38
0.835 | 9.28
0.848 | 9.28
0.862 | 9.38
0.875 | 9.38
0.888 | 9.28
0.901 | 8.95
0.914 | 9.04
0.927 | 9.04
0.941 | 8.94
0.954 | 8.94
0.967 | 9.06
0.98 | 9.04
0.994 | 8.94
1.007 | 8.95
1.02 | 9.06
1.033 | 10.07
1.046 | 10.05
1.06 | 9.95
1.073 | 9.95
1.086 | 9.95
1.099 | 10.05
1.112 | 9.6
1.125 | 9.6
1.139 | 9.62
1.152 | 9.72
1.165 | 9.72
1.178 | 9.72
1.191 | 9.6
1.204 | 9.62
1.218 | 9.67
1.231 | 9.72
1.244 | 9.71
1.257 | 9.6
1.271 | 9.62
1.284 | 9.6
1.297 | 9.71
1.31 | 10.72
1.323 | 9.38
1.337 | 9.28
1.35 | 9.28
1.363 | 9.38
1.376 | 9.38
1.389 | 9.28
1.402 | 9.28
1.415 | 9.38
1.429 | 9.38
1.442 | 9.28
1.455 | 10.29
1.468 | 10.39
1.48 | 10.29
1.494 | 10.39
1.507 | 10.39
1.52 | 10.38
1.532 | 10.39
1.544 | 10.39
1.556 | 10.29
1.569 | 10.29
1.581 | 9.95
1.593 | 9.95
1.605 | 9.95
1.617 | 9.95
1.63 | 9.95
1.643 | 10.05
1.655 | 10.05
1.667 | 9.95
1.679 | 9.95
1.692 | 9.95
1.704 | 9.6
1.716 | 9.72
1.729 | 9.71
1.741 | 9.72
1.754 | 9.6
1.766 | 9.6
1.779 | 9.71
1.791 | 9.71
1.803 | 9.71
1.815 | 9.72
1.828 | 9.71
1.84 | 9.62
1.852 | 9.6
1.864 | 9.62
1.877 | 9.6
1.889 | 10.62
1.901 | 10.62
1.913 | 10.63
1.925 | 10.62
1.938 | 10.62
1.95 | 10.62
1.962 | 10.62
1.974 | 10.62
1.986 | 10.62
1.999 | 10.62
2.011 | 10.72
2.023 | 11.73
2.035 | 11.73
2.048 | 10.39
2.06 | 10.39
2.072 | 10.39
2.084 | 10.39
2.096 | 10.39
2.109 | 10.39
2.121 | 11.39
2.133 | 10.05
2.145 | 10.05
2.158 | 10.05
2.17 | 10.05
2.182 | 10.05
2.194 | 10.05
2.207 | 10.05
2.219 | 10.07
2.231 | 10.07
2.243 | 10.05
2.255 | 10.05
2.268 | 11.06
2.28 | 11.04
2.292 | 11.06
2.304 | 9.72
2.317 | 9.72
2.329 | 9.71
2.341 | 9.72
2.353 | 9.72
2.365 | 11.06
2.378 | 11.06
2.39 | 11.06
2.403 | 10.96
2.416 | 11.06
2.428 | 10.96
2.441 | 10.94
2.454 | 11.95
2.466 | 11.97
2.478 | 10.62
2.49 | 10.62
2.503 | 10.62
2.515 | 10.62
2.528 | 10.62
2.54 | 11.63
2.552 | 11.63
2.565 | 11.61
2.578 | 11.63
2.59 | 10.32
2.602 | 10.27
2.614 | 10.27
2.627 | 10.29
2.64 | 10.39
2.652 | 11.39
2.664 | 11.39
2.677 | 11.39
2.689 | 11.4
2.701 | 10.05
2.714 | 10.05
2.727 | 10.05
2.739 | 10.05
2.751 | 10.05
2.763 | 10.05
2.776 | 10.05
2.789 | 10.05
2.801 | 10.96
2.814 | 10.96
2.826 | 11.06
2.839 | 11.06
2.852 | 10.94
2.864 | 10.94
2.877 | 10.96
2.889 | 10.96
2.901 | 11.06
2.914 | 10.96
2.926 | 10.96
2.938 | 10.94
2.95 | 10.96
2.963 | 11.06
2.975 | 10.96
2.988 | 10.96
3 | 11.95
3.013 | 11.95
3.025 | 11.95
3.037 | 11.97
3.05 | 12.07
3.062 | 11.95
3.074 | 11.95
3.086 | 11.97
3.099 | 11.73
3.111 | 11.73
3.123 | 11.73
3.135 | 11.73
3.148 | 11.73
3.16 | 11.63
3.173 | 11.73
3.185 | 11.73
3.197 | 11.39
3.21 | 11.39
3.223 | 11.39
3.236 | 11.39
3.249 | 11.28
3.261 | 11.4
3.273 | 11.39
3.286 | 11.39
3.299 | 11.28
3.311 | 11.28
3.324 | 11.28
3.337 | 11.39
3.349 | 11.28
3.362 | 11.28
3.376 | 11.39
3.389 | 11.4
3.401 | 12.3
3.414 | 12.3
3.426 | 12.3
3.439 | 12.28
3.452 | 12.3
3.465 | 12.28
3.478 | 12.28
3.491 | 12.4
3.504 | 12.3
3.517 | 12.4
3.53 | 12.3
3.543 | 12.4
3.557 | 12.4
3.569 | 11.97
3.581 | 11.97
3.595 | 11.95
3.608 | 11.95
3.621 | 11.95
3.634 | 11.95
3.647 | 12.07
3.66 | 13.07
3.674 | 11.63
3.686 | 11.63
3.7 | 11.73
3.712 | 11.63
3.725 | 11.61
3.738 | 11.73
3.75 | 11.73
3.763 | 11.61
3.775 | 12.62
3.788 | 11.28
3.802 | 11.28
3.815 | 11.39
3.828 | 11.39
3.841 | 11.4
3.854 | 11.4
3.867 | 11.28
3.88 | 11.39
3.893 | 11.39
3.906 | 11.39
3.919 | 11.28
3.932 | 11.3
3.945 | 11.28
3.958 | 12.3
3.971 | 12.4
3.984 | 12.4
3.997 | 12.3
4.01 | 12.31
4.023 | 12.3
4.036 | 12.3
4.049 | 12.3
4.062 | 12.3
4.075 | 12.3
4.089 | 12.4
4.102 | 12.3
4.115 | 13.31
4.128 | 13.29
4.141 | 13.31
4.154 | 13.31
4.167 | 13.31
4.179 | 13.29
4.191 | 12.97
4.205 | 12.97
4.218 | 13.07
4.231 | 11.63
4.244 | 11.73
4.257 | 11.75
4.27 | 11.63
4.284 | 11.63
4.297 | 11.73
4.31 | 12.74
4.322 | 12.62
4.335 | 12.62
4.349 | 12.62
4.362 | 11.28
4.375 | 11.28
4.388 | 11.28
4.401 | 11.28
4.414 | 12.62
4.427 | 12.64
4.44 | 12.4
4.453 | 12.3
4.466 | 12.3
4.479 | 12.3
4.492 | 12.3
4.505 | 12.31
4.518 | 12.3
4.531 | 12.3
4.544 | 12.3
4.558 | 12.4
4.571 | 12.4
4.584 | 12.4
4.597 | 12.4
4.611 | 12.3
4.624 | 12.3
4.637 | 13.31
4.65 | 13.41
4.663 | 13.41
4.676 | 13.29
4.689 | 13.31
4.703 | 13.41
4.716 | 13.31
4.729 | 13.31
4.742 | 12.98
4.755 | 13.07
4.769 | 12.97
4.782 | 12.97
4.795 | 12.97
4.808 | 12.97
4.821 | 12.97
4.834 | 13.07
4.848 | 12.64
4.861 | 12.64
4.874 | 12.64
4.887 | 12.74
4.901 | 12.73
4.914 | 12.62
4.927 | 12.64
4.94 | 12.64
4.953 | 12.74
4.967 | 12.64
4.98 | 12.64
4.993 | 12.64
5 | 12.73
5 | 12.64
5 | 12.74
5 | 12.64
5 | 12.64
5 | 12.64